Návod k použití:  Adwa pH 100

Vlastnosti:

Rozsah: 


od - 2,0 do 16,0 pH

Rozlišení: 


0,1 pH

Přesnost: 


+ 0,1 pH

Tepelná kompenzace:

automatická

Baterie životnost/typ:

250 hodin/4 x 1,5 V

Uskladnění:


0° do 50° C,  95 % relativní vlhkost

Rozměry:


173 x 41 x 22 mm

Příprava pH metru: 



Sejměte ochranný kryt. Pokud se utvořily bílé krystaly na přístroji (usazenina), rozpustí se během přípravy. Ponořte elektrodu přístroje do kalibračního roztoku  pH7 na 10 minut.

Kalibrace:




Kalibrujte váš přístroj jednou týdně nebo pokaždé, když máte podezření na nepřesná měření. Adwa pH metr lze kalibrovat na hodnoty pH: 4, 7 a 10. 

VŽDY KALIBRUJTE NEJPRVE NA pH7 !!!!!

1. Vložte eloktrodu do kalibračního roztoku pH7 a stiskněte tlačítko „ON/OFF“.

2. Stiskněte tlačítko „CAL“. Na displeji začne blikat „7,0“ a „pH“. Jakmile přestane blikat „pH“, měření se ustálilo. Stiskněte  tlačítko „READ“, potom „4,0“ a „pH“ začne blikat. 

3. Omyjte elektrodu v destilované nebo deionizované vodě (nevodivé).

4. Vložte elektrodu do kalibračního roztoku pH4 (pro měření kyselosti) nebo do kalibračního roztoku pH10, „10,0“ a „pH“ začne blikat. (pro měření zásaditosti).

      5. Jakmile přestane blikat „pH“, měření  se ustálilo. Stiskněte tlačítko „READ“. Kalibrace je

         dokončena.

VŽDY UŽÍVEJTE ČERSTVÝ KALIBRAČNÍ ROZTOK PRO KALIBRACI!!!!

Obsluha přístroje:



1.  Sejměte ochranný kryt.

2.  Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, zapněte pH metr a umístěte elektrodu do připraveného  

     měřeného vzorku. 

3. Zamíchejte vzorek a počkejte, až se číselná hodnota na displeji ustálí.

4. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ a vypněte pH metr.

Údržba:




Elektroda musí být neustále udržován ve vlhku. Nalijte pár kapek kalibračního roztoku pH4 do ochranného krytu elektrody a vracejte vždy po použití kryt zpět na elektrodu. Po každém měření opláchněte elektrodu vodou z kohoutku.

UPOZORNĚNÍ: NIKDY NEPOUŽÍVEJTE  DESTILOVANOU NEBO DEIONIZOVANOU  VODU K USKLADNĚNÍ ELEKTRODY!!!

Výměna baterií:



Pokud jsou baterie vybité a potřebují vyměnit, na displeji se zobrazí „Eb“ a pH metr se automaticky vypne, aby předešel chybám v měření. Vyměňte baterie, které jsou umístěny pod krytem v horní části měřiče. 

Hlášení o chybě:

Ec – Použijte nový ústojný roztok





Eb – Vyměňte baterie

