Návod k použití – Miniscule 300 g

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se)

2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“  na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.

3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.

4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).

5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.

6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.

7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.

I. Používání váhy

Položte váhu na rovnou plochu.

1. Zapněte stiskem tlačítka On/Off.

2. Čekejte, dokud se na displeji nezobrazí 0,0. 

3. Vážený předmět položte na vážící plochu (misku).

4. Mezi měrnými jednotkami si přepínáte pomocí tlačítka M.

II. Tárování váhy

5. Zapněte váhu dle postupu I. (Používání váhy)

6. Umístěte „tárovací předmět“ (miska) na vážící plochu.

7. Stiskněte tlačítko T a čekejte, dokud se na displeji nezobrazí 0,0.

8. Nyní zvažte požadovaný materiál. 

III. Specifikace

Kapacita: 300 g

Rozlišení: 0,1 g

Měrné jednotky: gramy, unce, trojská unce a pennyweight (anglická měrná jednotka)

Auto off: po 30 sekundách nečinnosti váhy

Operační teplota: 10 – 30 °C 

Displej: LCD 4 ½ digitální

Baterie: 1 typu CR2023

Rozměry: 76x36x12 mm

Hmotnost: 40 g

IV. Kalibrace

                                 Speciální kalibrace – pokud displej po zapnutí zobrazuje OUE2 

9. Vypněte váhu. Nyní krátkým stiskem váhu zapněte. (prostřední tlačítko) 

10. Stiskněte a podržte tlačítka M a T, dokud se na displeji nezobrazí CAL. Nyní přestaňte mačkat tlačítka M a T a displej zobrazí náhodné číslo.

11. Stiskněte tlačítko M. Displej zobrazí 2Ero.

12. Položte 100 g závaží na střed vážící plochy. Počkejte 2 s a stiskněte tlačítko M znovu. Displej zobrazí nejprve PASS a pak 100.00. 

13. Odstraňte závaží z vážící plochy, váhu vypněte. Kalibrace je dokončena.

                                       Standardní kalibrace

1. Váhu vypněte.

2. Krátce stiskněte prostřední tlačítko (tlačítko pro zapnutí váhy). Nyní stiskněte a podržte tlačítko M, dokud se nezobrazí CAL na displeji. Přestaňte mačkat tlačítko M.

3. Znovu stiskněte tlačítko M. Displej nyní zobrazí CAL a dále hodnota 100 třikrát zabliká  na displeji. 

4. Položte 100 g závaží na vážící plochu (na její střed). Vyčkejte 3-4 sekundy. Displej zobrazí PASS a pak 100. 

5. Sundejte závaží a váhu vypněte. Kalibrace je dokončená.

    Proces opakujte, pokud se něco nepovedlo.

V. Řešení problémů

Základní důvody, proč váha není přesná nebo selhává, jsou následující: vybité baterie, nesprávně zkalibrovaná váha, přetížení nebo nestabilní povrch. Mějte toto vždy na paměti a zacházejte s váhou opatrně.  

    Pokud se na displeji nic nezobrazí, nebo svítí tyto symboly: „io“, „88888“, vyměňte baterie

   „OUT2“  zkalibrujte váhu znovu dle výše uvedeného postupu.

   „EEEEE“ Váha je přetížená. Okamžitě odstraňte vážený materiál.

  „LLLLL“ Znamená, že jemná vnitřní mechanika váhy (siloměr), byla poškozena (neobratná manipulace, pád  

   váhy, ...). Zkuste váhu znovu nakalibrovat. Pokud není jemná mechanika váhy zcela zničena, váha bude po

    kalibraci opět vážit. „UNST“  Váha je nestabilní. Použijte váhu znovu a ve stabilní poloze.


