Návod k užívání váhy DX-150

Než začnete váhu používat, přečtěte si pozorně návod k použití. Tato elektronická kapesní váha je precizní a přesný přístroj. Pokud s ní budete správně zacházet, bude vám spolehlivě sloužit mnoho let. 

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se)

2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“  na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.

3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.

4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy. (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení)

5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.

6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.

7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.

I. Obsluha přístroje

Umístěte váhu na vodorovnou a stabilní plochu.

1. Stiskněte tlačítko On/Off.

2. Čekejte, dokud se nezobrazí 0.0.

3. Položte předmět na vážící plochu.

4. Tlačítkem Mode můžete přepínat mezi měrnými jednotkami.

5. Stisknutí tlačítka Light vám umožní zapínat a vypínat podsvícení váhy.

II. Funkce Tare

1. Zapněte váhu.

2. Umístěte „tárovaný“ předmět na vážící plochu.

3. Stiskněte Tare a vyčkejte, dokud se nezobrazí 0.0.

4. Nyní můžete zvážit požadovaný předmět. 

III. Specifikace váhy

Kapacita:  150 g

Přesnost:  0,1 g

Měrné jednotky: gramy, unce, trojské unce, pennyweight.

Automatické vypínání: po 60 sekundách

Pracovní teplota: 10-30°C

Diplej: LCD 5 ½ 

Napájení: 2 x AAA baterie

Rozměry:  122 x 76 x 15 mm

Hmotnost váhy: 110 g

IV. Kalibrace

Speciální kalibrace – pokud displej po zapnutí váhy ukazuje OUT2:

1. Vypněte váhu.

2. Krátce stiskněte tlačítko On/Off a současně stiskněte a podržte tlačítko Mode a Tare, dokud se nezobrazí Cal na displeji. Uvolněte tlačítka Mode a Tare. Váha nyní zobrazuje náhodné číslo.

3. Stiskněte tlačítko Mode. Nyní displej zobrazuje 2Ero.

4.  Umístěte 100 g závaží na střed vážící plochy. Vyčkejte 2 sekundy a stiskněte znovu tlačítko Mode. Displej zobrazí Pass a pak 100,0.

5. Sundejte závaží z váhy a váhu vypněte. Hotovo.

Standardní kalibrace

1. Vypněte váhu.

2. Krátce stiskněte tlačítko On/Off a současně stiskněte a podržte tlačítko Mode, dokud se nezobrazí na displeji Cal. Uvolněte tlačítko Mode.  

3. Stiskněte znovu tlačítko Mode. Nyní se zobrazí na displeji Cal a hodnota 100,0 třikrát zabliká.

4. Umístěte 100 g závaží na střed vážící plochy. Vyčkejte 3-4 sekundy. Displej zobrazí Pass a pak 100,0.

5. Sundejte závaží z váhy a váhu vypněte. Hotovo.

Pokud se kalibrace nepovede, proces opakujte.

V. Řešení problémů


       Základní důvody, proč váha není přesná nebo selhává, jsou následující: vybité baterie, nesprávně zkalibrovaná váha, přetížení nebo nestabilní povrch. Mějte toto vždy na paměti a zacházejte s váhou opatrně.

Pokud se nezobrazuje nic, nebo symbol baterií, Io nebo 88888 – vyměňte baterie

OUT2 – Překalibrujte váhu (viz speciální kalibrace)

EEEEE – váha je přetížená, ihned odstraňte vážený předmět

LLLL – jemné siloměry váhy byly poškozeny špatným užíváním (přetížení, pád, jiné nešetrní zacházení). Zkuste váhu znovu překalibrovat. Pokud nejsou siloměry zcela zničené, váha bude po rekalibraci znovu fungovat.

UNST – nestabilní; váhu položte na stabilnější místo.   

