EC/TDS METR SMS310 a SMS410

 NÁVOD K POUŽITÍ

· Zapojte přiložený 12 V adaptér do sítě a do přístroje.

· Ujistěte se, že přistroj byl před zahájením měření kalibrován (viz Kalibrace).

· Ponořte konec sondy (4 cm) do měřeného vzorku.

· Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF.

· Vyčkejte, dokud termické čidlo nedosáhne tepelné rovnováhy. Od tohoto okamžiku přístroj začíná nepřetržitý monitoring.

· Blikající kontrolka alarmu znamená, že měřené EC/TDS je nižší než zadaná mezní hodnota.

Zadání mezní hodnoty

· Požadovaná mezní hodnota se zadává hlavním otočným knoflíkem.

· Hodnotové rozpětí u typu SMS310 je od 1,5 do 3,5 mS/cm.

U typu SMS410 tot rozpětí činí 700 až 1900 ppm.
Kalibrace

· Očistěte sondu alkoholem a nechte ji oschnout.

· Sondu vložte do vhodného kalibračního roztoku. Ujistěte se, že kovové elektrody jsou zcela ponořeny.

· Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF.

· Vyčkejte, dokud se hodnota na displeji neustálí (stav tepelné rovnováhy).

· Přiloženým šroubováčkem otáčejte kalibračním šroubkem na přední stěně přístroje, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota:

„5.0“ mS/cm u typu SMS310

„990“ ppm u typu SMS410
Při užití kalibračního roztoku M10031B je faktor převodu 7.

· Nyní je kalibrace ukončena a přístroj je připraven k použití.

Tento přístroj by měl být překalibrován nejméně jednou měsíčně a po každé výměně elektrody.

Záruka

Na tento přístroj se vztahuje dvouletá záruční lhůta. Na elektrodu je poskytována samostatná záruka 6 měsíců. Výrobce ručí za to, že tento přístroj je zcela bez závad a funguje tak, jak je uvedeno ve shora uvedeném návodě. Pokud bude třeba tento přístroj opravit, přičemž případné poškození nesmí být způsobeno špatným nebo nevhodným používáním, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo přímo na výrobce. Opravy v záruční lhůtě jsou zdarma.

