pH-METR MILWAUKEE CD600

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím
Sejměte uzávěr a vložte pH-metr na 2 hodiny do uskladňovacího roztoku MA9015, aby se aktivovala elektroda.

Kalibrace-velmi jednoduché a rychlé
· Kalibrace pro kyselé roztoky s pH menší než 7: 

· Ponořte elektrodu do kalibračního roztoku M10007 (pH 7.01).

· Počkejte, až se displej ustálí a pak malým šroubovákem otáčejte kalibračním  šroubkem „7“, dokud displej nebude ukazovat „7.0“.

· Kalibrace je hotová

· Pro kalibraci vždy používejte čisté roztoky, nepoužívejte je nikdy znovu!

Měření
· Sejměte ochranný uzávěr a zapněte pH-metr stisknutím tlačítka ON/OFF.

· Ponořte elektrodu do měřeného roztoku po maximum

· Ten lehce promíchejte a počkejte, až se displej ustálí.

· Přístroj vyrovnává odchylku teploty automaticky

· Po použití omyjte elektrodu vodu, aby se snížilo riziko znečištění. 

· Sledujte hodnotu na displeji. Tuto hodnotu musíte vynásobit činitelem 10 pro přístroj CD600 a CD601. A činitelem 100 pro CD610 a CD611 jak je ukázáno v horním levém rohu na LCD displeji

· Připravte elektrodu na uložení:  do ochranného uzávěru nakapejte pár kapek uskladňovacího roztoku (MA9015) nebo kalibračního roztoku (pH 7.01)

· Po použití pokaždé nasaďte ochranný uzávěr.

Poznámka: Nikdy pro účely uskladnění nepoužívejte destilovanou nebo deionizovanou vodu.

Velké rozdíly ve znázornění pH(+/- 0,5pH) můžou být způsobeny nedostatečnou kalibrací, suchou elektrodou nebo vybitými baterkami.

Výměna elektrody
Elektrodu lze jednoduše vyměnit následujícím způsobem:

· Sejměte ochranný uzávěr.

· Odšroubujte plastikový kroužek na horním konci elektrody MA73600 (nebo MA73600-S) a vyměňte jí za novou. Při nasazování nové elektrody se barevně označená úchytka musí nacházet na straně displeje. 

· Předtím, než kroužek zašroubujete, zajistěte, aby byla těsnění správně nasazena. 

Výměna baterií

Pokud nemůžete přístroj pH600 zapnout nebo se vypne display, vyměňte použité baterie. Baterie by měly být vyměněny v bezpečném prostředí a měly by být stejného typu jako je uvedeno v tomto manuálu.

Požadavky pro uživatele:

Před použitím výrobku se ujistěte, že se nacházíte v příhodném prostředí. Manipulace s tímto výrobkem může způsobit nečekané poruchy radiopřijímačů a televizorů.

Skleněná baňka na konci pH elektrody je citlivá na elektrostatický výboj. Zabraňte vždy dotýkání se baňky! V průběhu manipulace s přístrojem byste měli mít na rukou ESD pásek abyste zabránili případným elektrostatickým výbojům. Jakákoliv odchylka způsobená uživatelem na nabízených produktech může snížit spolehlivost přístroje. Abyste zamezili elektrickému šoku, nepoužívejte tento přístroj když el.napětí na měřícím povrchu převyšuje 24VAC nebo 60VDC! Abyste předešli poruchám nebo shoření, nevkládejte přístroj do mikrovlnné trouby.

Technická data 

Měrné rozpětí


0.0 až 14.0 pH

Rozlišení


0.1 pH

Přesnost


+/- 0.1 pH

Odchylka 

  elektromagnetické

  kompatibility
 

+/- 0.2 pH

Kalibrace:


manuální 2 bodová kalibrace pomocí šroubků

PH elektroda: 


MA73600, možno vyměnit za MA73600-S

Prostředí:  


teplota 0 – 50°C; vlhkost 100 %

Typ baterií: 


3 x 1.5V  alkalické

Životnost baterií:

více než 1500 hodin nepřetržitého používání

Rozměry:


150 x 30 x 24 mm

Hmotnost:


85 g

Příslušenství,doplňky:

MA73600


výměnná pH elektroda

Kalibrační roztok (pH7)
100 ml

Kalibrační roztok (pH4)
100 ml

KCl



uskladňovací roztok, 3mol, 300 ml

Pepsin



čistící roztok, 100 ml

MA9015


uchovávací roztok 220ml

MA9016


čisticí roztok

MA9300


1,5V baterie 

MA9701


kalibrační šroubovák

M10000B


proplachovací roztok deionizované vody

M10004B


pH4,01 kalibrační roztok

M10007B


pH7,01 kalibrační roztok

M10010B


pH10,01 kalibrační roztok

